采购需求

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经询价小组评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★设备技术参数在能够满足采购人使用的情况下允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供询价小组评审；

3、为有助于供应商选择询价产品，项目说明中提供了品牌范围，供应商须投报品牌范围内的品牌产品，询价时应当提有关技术证明资料，未提供的可能导致响应无效；

4、根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，本项目（货物需求一览表中标有●号的品种，为原装进口产品，）已履行相关论证手续，经核准采购进口设备。但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争；

5、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

6、下列采购需求中：如果要求提供产品原厂授权、原厂售后服务承诺函、原厂技术服务承诺书的，供应商须在响应文件中提供上述资料，如响应文件中未提供，供应商须在响应文件中作出书面承诺：如果我公司成交，我公司将在供货前向采购人提供上述资料，逾期未提供的，按自动放弃成交资格处理，由此产生的一切相关责任均由我公司承担；

7、下列采购需求中：供应商在响应文件《主要成交标的承诺函》中填写名称、规格型号、数量、单价等信息，承诺函经有询价小组评审认可后随评审结果一并公示，如响应文件中未提供、提供不全将可能导致响应无效；

8、如对本询价通知书有任何疑问或澄清要求，请按本询价通知书“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人和安徽金泉工程管理咨询有限公司，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，询价后采购人委托的代理机构不再受理对询价通知书条款提出的质疑。

采购需求：采购一台进口生物安全柜，5台进口单道移液器

生物安全柜技术参数

一，电源要求：220/240V，50Hz，12A；

二，技术要求：

1.内置LCD液晶信息显示器，安置于内壁右侧操作者视平线位置，非常方便地随时监测生物安全柜的运行情况；

★2.“条线图可显示HEPA滤膜的寿命；

3. My Logic操作系统，LCD显示器可详细显示生物安全柜运行情况；

★4. 当滤膜寿命少于20%，或气流进气口被阻塞，或排风口被阻塞，LCD显示屏将提示警报；

5. 外排定风量设计，自动进行必要的调整；

6. 内置ECM电子对抗系统，降低了热量和噪音，增强了HEPA滤膜的功效；

7. 可设置程序当悬窗打开或关闭时自动启动或关闭风机、荧光灯、紫外灯；

★8. 在生物安全柜不使用悬窗完全关闭期间，风机进行低速运行保持柜体内部清洁；

9. 可设置紫外灯工作间隔时间和共同时间来监控操作过程；

10. 控制面板位于右手侧，方便操控，手动设置风机，灯，时间，声光报警等选项；

11. 率过滤为99.99%的HEPA滤膜或率过滤为99.999%的UPLA滤膜可供选择；

12. 两极、接地的电源插座设计，故障时可断电保护，不锈钢防喷保护盖；

13. 全封闭的，1/4英寸厚防紫外安全玻璃悬窗。10度倾角斜面设计的玻璃悬窗符合人体工程学，防止眩光产生，影响操作；

14.  27英寸的悬窗可视高度，工作区视野更开阔；

15. 不锈钢光滑中凹可移动盘状工作台面，易于清洗和保养；

16. 不锈钢曲面进气板设计，提供了舒适的操作角度，减少长时间操作的疲劳；

★17. Reserve-Air二级气流设计，即使操作者操作不慎造成进气板局部堵塞，也会维持安全垂直层流；

18. 明亮度达150尺烛光。荧光灯无闪烁，荧光灯安装在工作区域以外，免于污染，易于安装；

19. 安全保密锁（可选配），通过输入密码来操作生物安全柜； 通过NSF（国际卫生设备生产制作标准制定及相应资格）认证及CE认证。

20. 外部尺寸：双人，内部尺寸≥150cm≤160cm。

★21. 投标时须提供针对次项目的原厂授权及售后服务承诺函，以保证货物的正规和售后服务保证

三， 配置要求：主机1台，支架1套

单道移液器技术参数

1、单道移液器：1000-10000ul

1.1、外壳为光滑的耐腐蚀塑料设计，不易沾污物，易清洗；

1.2、量程调节为无阻尼设计，堪称无极变速，可单手操作，体验极佳。

1.3、液量显示带有微量刻度尺，调节步进小，可实现精确调节量程。

★1.4、120º旋转式指靠设计：舒适的指靠，方便移液间隙休息；指靠可以120º旋转，防止重复压力损伤生成腱鞘炎，适合左/右手操作，每个人都可以找到舒适握持位置。

1.5、3×1cm量程显示窗具有放大镜功能，数字清晰，便于观察

1.6、轻触吸头设计；只需轻轻一触即可彻底退出吸头。

★1.7、防遗忘锁扣设计:顶部液量调节按钮拔出时可调液量，按回可锁定量程调节，有效预防移液间的误操作导致的量程改变。

1.8、颜色标识，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

1.9、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证。

1.10、标配防滑贴，无论徒手还是戴手套操作移液器，均可操作自如。

2、配置要求：配置5盒Finntip无生物污染1000无菌独立包装无酶吸头，量程100-1000ul；袋装（每根吸头独立包装），50/袋；吸头均为无内毒素，无DNA，DNA酶和RNA酶，并具有证书。