采购需求

前注：

1）本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经询价小组评审认可；
2）供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3）供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

4）如对本询价函有任何疑问或澄清要求，请按本询价函“供应商须知前附表”中约定方式联系采购人和代理机构，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，询价后采购人及其委托的代理机构不再受理对询价函条款提出的质疑。

淮北市疾控中心2021年度医用辐射防护监测及第三方放射卫生技术服务（放射诊疗设备性能和工作场所防护检测）项目三次

一、服务内容：

- 根据2021年淮北市实施医疗卫生机构辐射防护监测有关工作需要，对指定的市人民医院等三家监测点医疗机构（以下均称监测点医疗机构）放射诊疗设备性能和工作场所防护检测情况进行监测及质控。

- 二、服务期限

自合同签订后30日内。

  - 三、报价要求

1、投标人的投标报价应包括检测过程产生的所有费用（包括第三方检测机构复核工作）。

2、投标人应自行勘察现场，充分了解本项目的招标范围及内容。

3、投标人应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响，将所有风险考虑在投标报价范围内。

四、成果要求

编制检测报告，同时对所有的原始佐证资料（原始记录、存档报告、现场照片等）质控文件及材料进行留存，以备检查。

- 服务需求

- 检测设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 放射诊断设备放射防护检测 | 放射诊疗场所放射防护检测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、放射治疗设备部分： |  |  |  |  |
| 1 | 医用电子直线加速器 | 1 | √ | √ |
| 二、放射诊断设备部分： |  |  |  |  |
| 1 | 乳腺X射线机 | 1 | √ | √ |
| 2 | Ｘ射线摄片机 | 1 | √ | √ |
| 3 | DR设备 | 3 | √ | √ |
| 4 | 牙科全景机 | 1 | √ | √ |
| 5 | CT机 | 2 | √ | √ |
| 6 | DSA设备 | 1 | √ | √ |

| 序号 | 检测设备数量 | 监测点 医疗机构名称 | 设备名称 | 设备地点 | 设备型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 市人民医院 | 医用电子直线加速器 | 门诊部影像楼 | PECISETABL |
| 2 |  |  | 牙科全景机 | 门诊部5楼口腔科 | OC200D |
| 3 |  |  | 256排CT机 | 门诊部影像楼 | Brillicance iCT |
| 4 |  |  | 乳腺X射线机 | 住院部2/4楼1楼 | BTW-2100 |
| 5 |  |  | X射线摄片机 | 门诊部影像楼 | MULTIX-PRO |
| 6 |  |  | DR设备 | 门诊部影像楼 | SPeed M CH |
| 7 |  |  | DSA设备 | 住院部2/4楼1楼 | CGO--2100 |
| 8 | 1 | 朔里镇卫生院 | DR设备 |  |  |
| 9 | 2 | 和平妇产医院 | DR设备 |  |  |
| 10 |  |  | CT机 |  |  |

说明：每类放射设备监测1台，对放射诊疗设备监测的同时开展放射诊疗场所放射防护监测（没有固定使用机房的移动X射线设备除外）。

- 放射诊疗设备质量防护检测指标要求

| 序号 | 放射诊疗设备名称 | 检测 指标数 | 放射诊疗设备检测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、放射治疗设备部分： |  |  |  |
| 1 | 医用电子加速器 | 7 | 方形 X 辐射野的均整度;方形 X 辐射野的对称性;辐射野与灯光野重合度;校准点吸收剂量;输出剂量重复性;输出剂量的日稳定性;输出剂量线性。 |
| 2 | 头部伽玛刀 | 7 | 辐射野对称性;辐射野与灯光野重合性;半影区宽度;校准点吸收剂量;计时器控制照射偏差;放射源防护屏蔽装置泄漏辐射;机械等中心。 |
| 3 | 钴-60远距离治疗机 | 7 | 定位参考点与照射野中心的距离;焦点计划剂量与实测剂量的相对偏差;焦点剂量率;照射野尺寸偏差;照射野半影宽度等。 |
| 4 | 后装治疗机 | 6 | 源活度;源传输到位精确度;放射源累计定位误差;贮源器表面（5cm、100cm）泄漏辐射所致周围剂量当量率;源驻留时间误差;多源系统重复性等。 |
| 二、放射诊断设备部分： |  |  |  |
| 1 | 屏片X射线摄影机 | 8 | 管电压指示的偏离、输出量重复性、输出量线性、有用线束半值层、自动曝光控制响应、自动曝光控制重复性、有用线束垂直度偏离、光野与照射野中心的偏离、光野与照射野四边的偏离。 |
| 2 | Ｘ射线透视机 | 6 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值;空间分辨力;低对比分辨力;影像接收器入射屏前空气比释动能率;自动亮度控制。 |
| 3 | DR设备监测 | 8 | 通用指标：管电压指示的偏离；输出量重复性；有用线束半值层；有用线束垂直度偏离；光野与照射野四边的偏离。 |
|  |  | 7 | 专用指标：暗噪声；探测器剂量指示（DDI）；信号传递特性（STP）；响应均匀性；测距误差；残影；伪影；极限空间分辨力；低对比度细节检测；AEC 灵敏度；AEC 电离室之间一致性；AEC 管电压变化一致性。 |
| 4 | CR设备 | 8 | - 通用指标 8 项：管电压指示的偏离、输出量重复性、输出量线性、有用线束半值层、自动曝光控制响应、自动曝光控制重复性、有用线 束垂直度偏离、光野与照射野四边的偏离。 |
|  |  | 7 | - 专用指标 7 项：IP 暗噪声、IP 响应均匀性和一致性、剂量指示校准、IP 响应线性、空间分辨力与分辨力均匀性、低对比度细节检测、空间距离准确性。 |
| 5 | CT机 | 9 | - 诊断床定位精度、定位光精度、重建层厚偏差、CTDIW、CT 值（水）、均匀性、噪声、高对比分辨力、低对比可探测能力。 |
| 6 | 乳腺DR | 6 | 通用指标 6 项：胸壁侧照射野准直、管电压指示的偏离、输出量重复性、乳腺平均剂量、半值层(HVL)、特定辐射输出量、自动曝光控制重复性、光野与照射野一致性。 |
|  |  | 5 | 专用指标 5 项：影像接收器响应、影像接收器均匀性、伪影、高对比分辨力、对比度细节阈值。 |
| 7 | DSA设备 | 6 | 通用指标 6 项：透视受检者入射体表空气比释动能率典型值、空间分辨力、低对比分辨力、影像接收器入射屏前空气比释动能率、自动亮度控制。 |
|  |  | 3 | 专用指标 3 项：DSA 动态范围、DSA 对比灵敏度、伪影。 |
| 8 | 口内牙科机 | 6 | 6 项：管电压指示的偏离、输出量重复性、加载时间偏离、有用线束半值层、高对比分辨力和低对比分辨力。 |
| 9 | 全景牙科机 | 5 | 5 项：管电压指示的偏离、加载时间偏离、有用线束半值层、高对比分辨力和低对比分辨力。 |

- 3、放射诊疗设备质量防护检测检测依据及检测方法

| 序号 | 放射诊疗 设备名称 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 一、放射治疗设备部分： |  |  |
| 1 | 医用电子加速器 | 1、《医用电子加速器性能和试验方法》（GB 15213-2016）、 2、《电子加速器放射治疗放射防护要求》（GBZ126-2011)、 3、《医用电子直线加速器质量控制检测规范》(WS 674-2020) |
| 2 | 头部伽玛刀 | - 《X、γ射线立体定向放射治疗系统质量控制检测规范》 - (WS 582-2017)、 - 2、《X、γ射线立体定向外科治疗放射卫生防护标准》(GBZ168-2005) |
| 3 | 钴-60远距离治疗机 | 1、《医用γ射束远距治疗防护与安全标准》(GBZ161-2004) |
| 4 | 后装治疗机 | - 1、《后装γ源近距离治疗质量控制检测规范》(WS262-2017)、 - 2、《后装γ源近距离治疗放射防护要求》(GBZ121-2017) |
| 二、放射诊断设备部分： |  |  |
| 1 | 屏片X射线摄影机 | - 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017）。 |
| 2 | Ｘ射线透视机 | - 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017） |
| 3 | DR设备监测 | - 《医用数字 X 射线摄影（DR）系统质量控制检测规范》（WS 521-2017） |
| 4 | CR设备 | - 《计算机 X 射线摄影（CR）质量控制检测规范》（WS 520-2017） |
| 5 | CT机 | - 《X 射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》（WS519-2019） |
| 6 | 乳腺DR | - 《乳腺数字 X 射线摄影系统质量控制检测规范》（WS 522-2017） |
| 7 | DSA设备 | - 《医用常规 X 射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2017）和附件4 |
| 8 | 口内牙科机 | - 《牙科 X 射线设备质量控制检测规范》（WS 581-2017） |
| 9 | 全景牙科机 | - 《牙科 X 射线设备质量控制检测规范》（WS 581-2017） |

检测方法：DSA 设备专用检测项目检测方法

- DSA 动态范围

（1）将性能模体水平放置在诊断床上，调整焦点—影像接收器距离（SID）为系统允许的最小值，设置影像视野（FOV）为系统允许的最大尺寸，调节球管角度使射线垂直入射模体表面。

（2）在透视状态下进行定位观察，前后左右移动诊断床，使模体在视野的中心，调整限束器使得照射野与模体大小一致。

（3）采用自动控制模式，选择 DSA 程序进行减影，采集模体的影像作为蒙片。

（4）当蒙片影像采集完，推动模体的血管插件模块，采集减影影像。通常蒙片与减影之间可选3 s～5 s 延迟时间。

（5）观察减影后的影像，调节窗宽和窗位使影像显示最佳，0.4 mm 血管模拟组件可见的灰阶数即为DSA 动态范围。

注：为减少检测人员的辐射剂量，宜使用电动无线遥控体模推进器或气动推进器，使检测人员可以远程控制体模运动。

2)DSA 对比灵敏度

（1）测试步骤与 DSA 动态范围的测试基本一致。

（2）用同样的方法得到减影图像后，观察图像，得到灰阶上每一个血管模拟结构均可见的阶梯计数，即为DSA 对比灵敏度。

（3）记录减影影像中，最薄灰阶（0.2 mm 灰阶）上是否所有血管可见。

3)伪影

（1）检测步骤与 DSA 动态范围的检测基本一致。

（2）为了检测伪影的时间依赖性，伪影检测时的持续时间应以每秒一帧图像的条件下进行。

（3）将性能模体放置在诊断床上，选择 DSA 程序进行减影，并持续10 s～20 s。然后停止曝光，观察图像中是否有伪影并记录。

（4）期间应使 DSA 体模中的模拟血管运动并产生位移，检查减影得到的图像上是否有伪影存在，并详细描述伪影的外观及可能产生的来源。

4、其它要求

医用辐射防护监测项目采用最新标准进行检测。

放射诊断设备放射防护监测 ：

CT设备应符合《X射线计算机体层摄影装置质量控制 检测规范》（WS 519-2019）和《X射线计算机断层摄影装置质量保证检测规范》(GB17589-2011)标准要求。 其他放射诊断设备采用《医用X射线诊断设备质量控制检测规范 》(WS76-2020)进行防护监测。

放射防护场所监测：

使用《放射诊断放射 防护要求》(GBZ130-2020)、《放射治疗放射防护要求》 (GBZ121- 2020)、 《核医学放射防护要求》(GBZ120-2020)