采购需求

前注：

1、本采购需求中提出的货物方案仅为参考，如无明确限制，投标供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）货物方案，且此方案须经评标委员会评审认可；
2、标★设备技术参数不允许负偏离，如出现负偏离视为技术参数不响应，作无效标处理；未标★技术参数允许偏离，但供应商应在投标文件中提出偏离说明，供评标委员会评审；

3、投标供应商应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项货物等明细表及全部费用。中标供应商必须确保整体通过采购人及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标供应商承担；投标供应商应自行勘察项目现场，如投标供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标供应商自行承担一切后果；

4、如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标供应商须知前附表”中约定方式联系采购人委托的代理机构，或接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，开标后采购人委托的代理机构不再受理对招标文件条款提出的质疑。

具体要求如下：

淮北市疾控中心微检科二氧化碳培养箱及普通温箱采购项目采购需求

二氧化碳培养箱技术参数：

| 仪器名称 | 数量 | 规格 | 参数 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳培养箱 | 1 | 台 | ★1.水套式加热系统，采用微电脑温度控制器，适用于细胞、组织、微生物等培养； 2.LCD液晶屏显示，六种颜色可调，可显示温度、CO2浓度、湿度、报警信息等参数； 3.最低温度控制范围为室温+5℃； ★4.内部容积不小于184L； ★5.Pt1000温度传感器，温度控制精度（℃）：±0.1℃，带独立传感器的超温保护装置； 6.标配环境温度传感器，环境温度监测功能，可根据外界温度调整门加热的功率； 7.自带湿热灭菌系统，可有效地清除细菌、霉菌、真菌孢子和支原体； 8.CO2浓度传感器具有自动启动、自动校准功能，保证CO2浓度的高精确性； 9.CO2进气口配备HEPA高效过滤器，过滤效率不低于99.99％； 10.标配湿度传感器，面板实时显示湿度值，当湿度降低时声光报警； 11.具有玻璃门加热或外门加热功能，避免玻璃门上产生冷凝水； 12.至少同时接4个钢瓶，可自动切换； 13.配置生物摇床，可仪器自带或后期加装； 14.采用长寿命、可耐高温的IR红外传感器，具有Auto-Zero自动校准功能，每24小时自动完成一次校准 15.生产企业通过TÜV机构认证的ISO13485:2003认证，ISO9001：2008认证； 16.产品通过TÜV机构认证的CE质量认证和中国SFDA医疗器械注册证； | 70000.00 |

恒温培养箱技术参数：

| 仪器名称 | 数量 | 规格 | 参数 | 单价限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电热恒温培养箱 | 2 | 台 | 1拉丝不锈钢内胆，四角半圈弧过渡，搁板可以自由装卸，便于工作室清洁。 2隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温。 3箱内有便于观察玻璃门，在工作状态，用户可以随时打开玻璃门，培养箱会自动暂停工作，并切断加热与循环风机。 4微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等 5人性化设计功能，能避免温度突变对实验样品的破坏。循环风扇速度自动控制 6循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。 7具有液晶多段可编程控制器 8多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。 9安全功能自诊断功能：传感器故障报警、上、下限超温报警、独立超温保护器、独立式漏电、过电流跳闸保护。附属功能：自动运行、自动停机、监视计时器、来电恢复、参数记忆、温度表示校正。 10具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警。 11具有开门时间过长报警。 12电源电压 AC220V 50HZ 13加热方式 水套式 14控温范围 RT+5～65℃ 15温度分辨率/波动度 0.1℃/±0.3℃ 16温度均匀度：±0.5℃ (测试点为37℃) 17容积≥160L | 10000.00 |